# SmarPod MCS2控制器 EPICS驱动技术手册

版本： 1.0
发布日期： 2024年11月
适用驱动版本： smarpodMCS2Controller

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2024-11 | 初始版本 | 张典帅 |

SmarPod MCS2控制器 EPICS驱动技术手册	1

修订记录	1

1. 概述	3

1.1 文档目的	3

1.2 驱动特性	3

1.3 系统要求	3

2. 驱动架构	4

2.1 类结构设计	4

2.2 物理单位转换	5

3. 参数系统	5

3.1 参数定义与映射	5

3.2 参数访问方法	8

4. API接口详解	9

4.1 设备连接与管理	9

4.2 轴运动控制	10

4.3 校准与参考点查找	11

4.4 坐标系管理	12

4.5 高级功能	13

4.6 状态轮询与更新	13

5. EPICS数据库配置	14

5.1 基本配置模板	14

5.2 运动控制记录	14

5.3 功能控制记录	15

6. 错误处理与调试	16

6.1 错误代码处理	16

6.2 常见错误码	16

6.3 调试功能	16

7. 线程安全与同步	17

7.1 互斥锁机制	17

7.2 临界区保护	17

8. 部署与测试	17

8.1 编译配置	17

8.2 IOC启动脚本	18

8.3 功能测试流程	18

9. 性能优化建议	18

9.1 轮询周期配置	18

9.2 内存管理	19

9.3 错误恢复机制	19

10. 附录	19

10.1 常量定义参考	19

10.2 常用EPICS记录类型	20

10.3 故障排查指南	20

文档下载	22

1. 概述

1.1 文档目的

本文档详细介绍了SmarPod MCS2六轴并联定位平台的EPICS驱动程序（smarpodMCS2Controller）的开发架构、API接口、配置方法和使用指南。旨在为开发人员、系统集成人员和设备维护人员提供全面的技术参考。

1.2 驱动特性

- 基于asynMotor框架的EPICS驱动实现

- 支持SmarPod MCS2系列六自由度并联平台

- 完整的设备状态监控和参数管理

- 线程安全的操作和实时状态更新

- 丰富的调试和日志功能

- 支持EPICS记录数据库配置

1.3 系统要求

- EPICS Base R3.14.12或更高版本

- asyn模块 4.30或更高版本

- SmarPod DLL库（厂商提供），目前DLL库的版本为1.10.15

- Windows/Linux操作系统

- 动态使用库，使用要求GLIBC_2.34及以上

2. 驱动架构

2.1 类结构设计

2.1.1 SmarpodMotorController类

控制器主类，继承自asynMotorController，负责：

- 设备连接/断开管理

- 全局参数管理

- 协调多轴运动

- 设备状态监控

- class SmarpodMotorController : public asynMotorController {

- // 核心成员

- unsigned int smarpodID_;      // 设备句柄

- unsigned int model_;          // 设备型号

- char locator_[256];           // 设备定位器

- bool isConnected_;           // 连接状态

- epicsMutexId mutex_;         // 线程互斥锁

- SmarpodMotorAxis **pAxes_;   // 轴对象数组

- // 参数索引定义（详见第3章）

- int scanDevices_, connectStatus_, libraryVersion_, ...;

- };

2.1.2 SmarpodMotorAxis类

轴控制类，继承自asynMotorAxis，负责：

- 单轴运动控制

- 位置反馈更新

- 轴状态管理

cpp

class SmarpodMotorAxis : public asynMotorAxis {

SmarpodMotorController *pC_;  // 指向控制器的指针

int axisNo_;                  // 轴编号（0-5）

// 0:X, 1:Y, 2:Z, 3:Rx, 4:Ry, 5:Rz

};

2.2 物理单位转换

cpp

// 线性轴：米 → 纳米（驱动内部）

#define SMARPOD_LINE_PULSES_PER_STEP 1000000000

// 旋转轴：度 → 微度（驱动内部）

#define SMARPOD_ROTATION_PULSES_PER_STEP 1000000

转换公式：

- 用户输入（米） → 驱动内部（纳米）：value * SMARPOD_LINE_PULSES_PER_STEP

- 驱动读取（纳米） → 用户显示（米）：value / SMARPOD_LINE_PULSES_PER_STEP

3. 参数系统

3.1 参数定义与映射

3.1.1 设备信息参数

| 参数名 | EPICS记录类型 | 功能描述 | 对应API |
| --- | --- | --- | --- |
| SCAN_DEVICES | stringin | 扫描到的设备列表 | Smarpod_FindSystems |
| CONNECT_STATUS | bi | 连接状态（0=断开，1=连接） | Smarpod_Open/Close |
| LIBRARY_VERSION | stringin | Smarpod库版本（x.y.z） | Smarpod_GetDLLVersion |
| DEVICE_ID | longin | 设备ID | Smarpod_Open返回值 |
| LOCATOR | stringin | 配置的locator参数 | 驱动配置参数 |
| MODEL_NAME | stringin | 设备型号名称（如P-CLL:10115） | Smarpod_GetModelName |
| SYSTEM_LOCATOR | stringin | 系统定位器返回值 | Smarpod_GetSystemLocator |
| MODEL_CODE | longin | 设备型号代码 | 驱动配置参数 |

3.1.2 运动控制参数

| 参数名 | EPICS记录类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| MOVE_STATUS | mbbi | 运动状态（停止/保持/运动中/校准中/参考中/Standby） |
| REACHABLE_STATUS | bi | 目标位置可达性（0=可达，1=不可达） |

3.1.3 参考点查找参数

| 参数名 | 数据类型 | 有效值 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| REFERENCE_METHOD | mbbo | 0:DEFAULT, 1:SEQUENTIAL, 2:ZSAFE, 3:XYSAFE | 2 |
| REFERENCE_ZDIRECTION | mbbo | 0:DEFAULT, 256:POSITIVE, 512:NEGATIVE, ... | 512 |
| REFERENCE_XDIRECTION | mbbo | 0:DEFAULT, 256:POSITIVE, 512:NEGATIVE | 256 |
| REFERENCE_YDIRECTION | mbbo | 0:DEFAULT, 256:POSITIVE, 512:NEGATIVE | 256 |
| REFERENCE_FREQUENCY | ao | 100-5000 Hz | 2000 |

3.1.4 传感器与模式参数

| 参数名 | 有效值 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| SENSOR_MODE | 0:DISABLED, 1:ENABLED, 2:POWERSAVE | 传感器工作模式 |
| STANDBY | 触发型 | 进入Standby模式 |
| STANDBY_STATUS | 0:Normal, 1:Standby, 2:Switching | Standby状态 |

3.1.5 坐标系参数

| 参数名 | 单位 | 范围 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CSYS_X, CSYS_Y, CSYS_Z | mm | ±1000 | 坐标系平移偏移 |
| CSYS_RX, CSYS_RY, CSYS_RZ | deg | ±45° | 坐标系旋转角度 |
| SET_CSYS | 触发型 | - | 设置坐标系 |
| GET_CSYS | 触发型 | - | 获取坐标系 |
| CSYS_STATUS | mbbi | 0:Idle, 1:Setting, 2:Getting, -1:Error | 操作状态 |

3.1.6 虚拟旋转中心参数

| 参数名 | 单位 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| PIVOT_X, PIVOT_Y, PIVOT_Z | mm | 虚拟旋转中心坐标 |
| SET_PIVOT | 触发型 | 应用旋转中心设置 |

3.2 参数访问方法

3.2.1 控制器参数访问

// 读取整型参数

asynStatus readInt32(asynUser *pasynUser, epicsInt32 *value);

// 读取浮点参数

asynStatus readFloat64(asynUser *pasynUser, epicsFloat64 *value);

// 读取字符串参数

asynStatus readOctet(asynUser *pasynUser, char *value, size_t maxChars, size_t *nActual, int *eomReason);

3.2.2 参数回调机制

// 设置参数值并触发回调

setIntegerParam(index, value);

setDoubleParam(index, value);

setStringParam(index, value);

callParamCallbacks();  // 触发所有回调

callParamCallbacks(axisNo);  // 触发指定轴回调

4. API接口详解

4.1 设备连接与管理

4.1.1 设备初始化

SmarpodMotorController::SmarpodMotorController(

const char* portName,      // EPICS端口名

const char* locator,       // 设备定位器（如"NI-VISA"）

int numAxes,               // 轴数量（固定为6）

double movingPollPeriod,   // 运动时轮询周期（秒）

double idlePollPeriod,     // 空闲时轮询周期（秒）

unsigned int model,        // 设备型号（如10115）

int unusedMask            // 未使用轴掩码

);

IOC启动命令：

smarpodMotorCreate("Smarpod1", "NI-VISA", 6, 100, 1000, 10115, 0)

4.1.2 设备连接流程

asynStatus connect();

// 流程：

// 1. Smarpod_FindSystems() - 扫描设备

// 2. Smarpod_Open() - 打开连接

// 3. Smarpod_GetSystemLocator() - 获取系统定位器

// 4. Smarpod_GetModelName() - 获取型号名称

// 5. 初始化参考参数

// 6. 获取当前姿态

4.1.3 设备状态检查

cpp

asynStatus checkDeviceStatus();

// 输出设备详细信息：

// - 扫描到的设备列表

// - 库版本信息

// - 连接状态和设备ID

// - 系统定位器

// - 设备型号信息

4.2 轴运动控制

4.2.1 单轴运动

cpp

asynStatus SmarpodMotorAxis::move(

double position,      // 目标位置（用户单位）

int relative,         // 0:绝对运动，1:相对运动

double minVelocity,   // 最小速度（忽略）

double maxVelocity,   // 最大速度（mm/s或deg/s）

double acceleration   // 加速度（mm/s²或deg/s²）

);

运动执行步骤：

- 检查设备连接状态

- 获取当前姿态（Smarpod_GetPose()）

- 检查运动状态（Smarpod_GetMoveStatus()）

- 设置速度/加速度（Smarpod_SetSpeed(), Smarpod_SetAcceleration()）

- 计算目标姿态

- 检查可达性（Smarpod_IsPoseReachable()）

- 执行运动（Smarpod_Move()）

4.2.2 停止控制

cpp

// 立即停止

asynStatus SmarpodMotorAxis::stop();

// 停止并保持位置

asynStatus SmarpodMotorAxis::stopAndHold(

unsigned int holdTime = SMARPOD_HOLDTIME_INFINITE  // 保持时间（ms）

);

4.3 校准与参考点查找

4.3.1 传感器校准

cpp

asynStatus calibrateSensor();

// 状态变化：CALIBRATE_STATUS

// 0:未校准 → 1:校准中 → 2:已校准

4.3.2 参考点查找

cpp

asynStatus findReferenceMarks();

// 状态变化：REFERENCE_STATUS

// 0:未参考 → 2:参考中 → 1:已参考

// 参考状态检查

bool isReferenced();

4.3.3 参考参数配置

cpp

// 设置参考方法

Smarpod_Set_ui(smarpodID_, SMARPOD_FREF_METHOD, method);

// 设置参考方向

Smarpod_Set_ui(smarpodID_, SMARPOD_FREF_ZDIRECTION, zDir);

Smarpod_Set_ui(smarpodID_, SMARPOD_FREF_XDIRECTION, xDir);

Smarpod_Set_ui(smarpodID_, SMARPOD_FREF_YDIRECTION, yDir);

// 设置参考频率

Smarpod_Set_ui(smarpodID_, SMARPOD_FREF_AND_CAL_FREQUENCY, freq);

4.4 坐标系管理

4.4.1 设置当前姿态为零点

cpp

asynStatus setCurrentPoseAsZero();

// 将当前设备姿态设置为坐标系原点

// 同时更新CSYS_X, CSYS_Y, CSYS_Z, CSYS_RX, CSYS_RY, CSYS_RZ参数

4.4.2 坐标系设置与获取

cpp

// 设置自定义坐标系

asynStatus setCoordinateSystem();

// 从CSYS_X...CSYS_RZ参数读取值并设置

// 获取当前坐标系

asynStatus getCurrentCoordinateSystem();

// 更新CSYS_X...CSYS_RZ参数为当前值

4.4.3 移动到零点

cpp

asynStatus moveToZero();

// 移动到坐标系原点（X=0,Y=0,Z=0,Rx=0,Ry=0,Rz=0）

4.5 高级功能

4.5.1 虚拟旋转中心设置

cpp

// 设置旋转中心

asynStatus setPivot(const double pivot[3]);

// pivot[0]: X坐标, pivot[1]: Y坐标, pivot[2]: Z坐标

// 获取当前旋转中心

asynStatus getPivot(double pivot[3]);

4.5.2 传感器模式控制

cpp

// 设置传感器模式

asynStatus setSensorMode(unsigned int mode);

// mode: 0=禁用, 1=启用, 2=节能模式

// 获取传感器模式

asynStatus getSensorMode(unsigned int* mode);

4.5.3 Standby模式

cpp

asynStatus enterStandbyMode();

// 进入低功耗Standby模式

// 状态：STANDBY_STATUS (0:Normal → 2:Switching → 1:Standby)

4.6 状态轮询与更新

4.6.1 控制器轮询

cpp

asynStatus SmarpodMotorController::poll();

// 轮询所有轴的位置和状态

// 调用频率：根据movingPollPeriod/idlePollPeriod

4.6.2 轴状态更新

cpp

void SmarpodMotorAxis::updateAllAxes();

// 更新运动状态（MOVE_STATUS）

// 更新完成状态（motorStatusDone_, motorStatusMoving_）

void SmarpodMotorAxis::axesCurrentPosition();

// 更新当前位置（motorPosition_, motorEncoderPosition_）

// 单位转换：内部单位 → 用户单位

5. EPICS数据库配置

5.1 基本配置模板

txt

# 设备连接状态

record(bi, "$(P)ConnectStatus") {

field(DTYP, "asynInt32")

field(INP,  "@asyn($(PORT),0,$(TIMEOUT))CONNECT_STATUS")

field(ZNAM, "Disconnected")

field(ONAM, "Connected")

field(PINI, "YES")

field(SCAN, "1 second")

}

5.2 运动控制记录

txt

# 位置设置（示例：X轴）

record(ao, "$(P)X") {

field(DTYP, "asynFloat64")

field(OUT,  "@asyn($(PORT),0,$(TIMEOUT))MOTOR")

field(EGU,  "mm")

field(PREC, "6")

field(DRVL, "-12.5")

field(DRVH, "12.5")

}

# 位置读取

record(ai, "$(P)X_RBV") {

field(DTYP, "asynFloat64")

field(INP,  "@asyn($(PORT),0,$(TIMEOUT))MOTOR")

field(EGU,  "mm")

field(PREC, "6")

field(SCAN, "I/O Intr")

}

5.3 功能控制记录

txt

# 校准触发

record(bo, "$(P)Calibrate") {

field(DTYP, "asynInt32")

field(OUT,  "@asyn($(PORT),0,$(TIMEOUT))CAL")

field(ZNAM, "0")

field(ONAM, "Calibrate")

}

# 校准状态显示

record(mbbi, "$(P)CalibrateStatus") {

field(DTYP, "asynInt32")

field(INP,  "@asyn($(PORT),0,$(TIMEOUT))CALIBRATE_STATUS")

field(ZRST, "No")

field(ZRVL, "0")

field(ONST, "Calibrating")

field(ONVL, "1")

field(TWST, "Calibrated")

field(TWVL, "2")

field(SCAN, "I/O Intr")

}

6. 错误处理与调试

6.1 错误代码处理

cpp

asynStatus PrintStatus(const char* operation, Smarpod_Status status);

// 打印操作结果和错误信息

asynStatus logSmarpodError(Smarpod_Status status, const char* context);

// 记录SmarPod错误信息

6.2 常见错误码

| 错误码 | 常量名 | 描述 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | SMARPOD_OK | 操作成功 | - |
| 1 | SMARPOD_BUSY_ERROR | 设备忙 | 等待后重试 |
| 2 | SMARPOD_STOPPED_ERROR | 停止错误 | 检查设备状态 |
| 100 | SMARPOD_SYSTEM_CONFIGURATION_ERROR | 系统配置错误 | 检查型号和locator |

6.3 调试功能

cpp

// 扫描所有参数（调试用）

void scanAllParameters();

// 打印所有已注册参数的索引、名称和类型

7. 线程安全与同步

7.1 互斥锁机制

cpp

epicsMutexId mutex_;  // 全局互斥锁

// 典型使用模式

epicsMutexLock(mutex_);

// 临界区代码

epicsMutexUnlock(mutex_);

7.2 临界区保护

以下操作需要互斥锁保护：

- 设备连接/断开

- 运动命令执行

- 参数设置

- 状态读取

8. 部署与测试

8.1 编译配置

makefile

# Makefile配置示例

USR_INCLUDES += -I$(SMARPOD_INCLUDE)

USR_LIBS += SmarPod

smarpodMCS2Controller_DBD += base.dbd motorSupport.dbd asyn.dbd

8.2 IOC启动脚本

bash

# st.cmd示例

# 加载驱动

smarpodMotorCreate("Smarpod1", "NI-VISA", 6, 100, 1000, 10115, 0)

# 加载数据库

dbLoadRecords("smarpod.db", "P=TEST:,PORT=Smarpod1,TIMEOUT=5")

# 启动IOC

iocInit()

8.3 功能测试流程

- 连接测试：验证CONNECT_STATUS状态

- 参数读取：检查MODEL_NAME、LIBRARY_VERSION等

- 参考点查找：执行REFERENCE操作

- 单轴运动：测试各轴移动功能

- 坐标系设置：测试setToZero和moveToZero

- 高级功能：测试Pivot设置、Standby模式等

9. 性能优化建议

9.1 轮询周期配置

cpp

// 推荐配置：

// 运动时轮询：50-200ms（保证实时性）

// 空闲时轮询：500-2000ms（减少CPU占用）

smarpodMotorCreate("PORT", "LOCATOR", 6, 100, 1000, 10115, 0);

9.2 内存管理

- 使用calloc分配轴对象数组

- 及时释放互斥锁资源

- 避免在临界区内进行耗时操作

9.3 错误恢复机制

cpp

// 推荐错误处理流程

if (!isConnected_) {

printf("设备未连接，尝试重新连接...\n");

if (connect() != asynSuccess) {

printf("重新连接失败\n");

return asynError;

}

}

10. 附录

10.1 常量定义参考

cpp

// 运动状态常量

#define SMARPOD_STOPPED       0

#define SMARPOD_HOLDING       1

#define SMARPOD_MOVING        2

#define SMARPOD_CALIBRATING   3

#define SMARPOD_REFERENCING   4

#define SMARPOD_STANDBY       5

// 保持时间常量

#define SMARPOD_HOLDTIME_INFINITE 0xFFFFFFFF

10.2 常用EPICS记录类型

| 类型 | 用途 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| ao/ai | 模拟输出/输入 | 位置设置/读取 |
| bo/bi | 二进制输出/输入 | 状态控制/显示 |
| mbbo/mbbi | 多状态输出/输入 | 模式选择/状态显示 |
| stringin | 字符串输入 | 设备信息显示 |
| longin | 长整型输入 | 设备ID显示 |

10.3 故障排查指南

问题1：设备连接失败

可能原因：

- Locator配置错误

- 设备未上电或USB连接异常

- SmarPod DLL未正确安装

解决方法：

- 检查Smarpod_FindSystems()输出

- 验证设备管理器中的设备状态

- 确认DLL路径已加入系统PATH

问题2：运动执行失败

可能原因：

- 目标位置不可达

- 设备未完成参考点查找

- 超出软限位范围

解决方法：

- 检查REACHABLE_STATUS状态

- 确认REFERENCE_STATUS为"已参考"

- 验证目标位置在设备行程范围内

问题3：参数更新延迟

可能原因：

- 轮询周期设置过长

- EPICS扫描周期不匹配

- 网络延迟

解决方法：

- 调整movingPollPeriod为更小值

- 设置SCAN字段为"I/O Intr"

- 检查网络连接质量

文档维护记录：

- v1.0 (2024-11) - 初始版本，基于当前驱动代码编写

- 下次更新计划：增加实际应用案例和性能测试数据

技术支持：
如有技术问题，请参考EPICS官方文档或联系驱动开发团队。

剩余未解决问题：

- SetPivot与GetPivot使用时，每次断开控制器就会自动清零，目前不支持写入，只要断开控制器连接就会清零，无法确认设置成功。
可以使用位置记录功能，实现位置的记录。

- Limit值得获取无法获取。
该控制器目前不支持动态库。

- 设置旋转的2种工作模式，一种是relative：是与CoordinateSystem关联，随着参考系的变化而变化，另外一种是Fixed：是不随着用户坐标系变化而变化，是基于基板的。
目前是使用的是relative模式。

文档下载

本文件可直接保存为SmarPod_MCS2_EPICS_Driver_Manual_v1.0.md或导出为PDF格式使用。

生成日期： 2024年11月
文件大小： 约50KB
适用对象： EPICS开发者、设备维护工程师、系统集成工程师